|  | СИБИТЕК ООО 630559, НСО, наукоград Кольцово, а/я129. Тел. 8(383)255-72-91, E-mail: sibitec@mail.ru | Утверждаю Исполнительный директор СИБИТЕК ООО _____________ Шведкин Е.И. «_20_»__июля___2020 г. |
| --- | --- | --- |

Набор диагностический

для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям

Listeria monocytogenes в сыворотке (плазме) крови сельскохозяйственных животных

(крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, верблюдов)

иммуноферментным методом (ИФА)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Общие сведения

1.1 Настоящая инструкция распространяется на «Листерия -IgG-антитела ИФА ВЕТ» – набор диагностический для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям рода Listeria monocytogenes в сыворотке (плазме) крови сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, верблюдов) иммуноферментным методом (ИФА).

2. Состав и форма выпуска

Набор включает следующие компоненты:

Полистироловый 96-луночный планшет с адсорбированным в лунках планшета видоспецифическим антигеном Listeria monocytogenes – два;

Флакон №1. Фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т) – прозрачная, слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость, 26 мл – 2 флакона;

Флакон №2. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная опалесцирующая жидкость фиолетового цвета, 12 мл – 2 флакона;

Флакон №3. Раствор конъюгата, конъюгированного с пероксидазой хрена (РКг- G) – прозрачная опалесцирующая жидкость красного цвета, 12 мл – 2 флакона;

Флакон №4. Положительный контрольный образец (К+) – содержащий специфические антитела класса G к бактериям Listeria monocytogenes, инактивированный, жидкость красного цвета, 1,5 мл – 2 флакона;

Флакон №5. Отрицательный контрольный образец (К-) – не содержащий специфических антител класса G к бактериям Listeria monocytogenes, инактивированный, жидкость светло-желтого цвета, 2,5 мл – 2 флакона;

Флакон №6. Хромоген – тетраметилбензидин – субстрат (ТМБ –субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, 12 мл – 2 флакона;

Флакон №7. Стоп -реагент – прозрачная бесцветная жидкость, 6 мл – 2 флакона.

3.Упаковка

3.1 Компоненты набора расфасовывают в пластиковые, герметично укупоренные флаконы соответствующей вместимости. На флаконах с компонентами должны быть этикетки с указанием: организации – производителя и его товарного знака, номера компонента, наименования компонента, количества во флаконе, номера серии, срока годности (месяц год). Полистироловый планшет укупоривают в индивидуальный фольгированный полиэтиленовый пакет с влагопоглотителем и снабжают этикеткой с указанием: организации – производителя и его товарного знака, наименования антигена, сорбированного в лунках планшета, номера серии, срока годности (месяц год).

3.2 Компоненты набора упакованы в картонные коробки с наличием гнезд или перегородок, обеспечивающих целостность флаконов. На коробке должна быть этикетка с указанием: организации – производителя и его товарного знака, полного названия набора, номера серии и контроля набора, срока годности (месяц, год), условий хранения и обозначения ТУ. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению набора.

3.3 Набор диагностический рассчитан на 192 определения, включая контрольные образцы. Компоновка набора допускает возможность дробного использования компонентов для проведения нескольких исследований по мере поступления биологического материала.

#### 3.4 Срок годности компонентов набора – 18 месяцев от даты изготовления при хранении их в сухом, темном месте при температуре от 2 до 8 °C. Запрещено смешивать компоненты наборов разных серий и использовать набор по истечении срока годности.  Не допускается замораживание компонентов.

#### При нарушении целостности и укупорки флаконов, упаковки планшета, изменении цвета содержимого, наличия посторонних примесей, при отсутствии этикеток, а также в случае неиспользования в пределах срока годности набор выбрасывают, а иммуноспецифические компоненты обеззараживают кипячением в течение 15 мин. Неиспользованные планшеты дезинфицируют в 3% растворе хлорамина.

4. Меры личной профилактики

- 4.1 Несмотря на то, что набор диагностический «Листерия -IgG-антитела ИФА ВЕТ» является полностью биологически безопасной, с ней следует обращаться, как с потенциально инфекционным материалом:

- не пипетировать растворы ртом,

- работать в перчатках резиновых;

- все использованные материалы подвергать обработке раствором спирта этилового с объемной долей 76 % или раствором водорода перекиси с массовой долей 6 % с последующей выдержкой при комнатной температуре не менее 2 ч.

- Работу с химическими компонентами набора следует проводить с соблюдением правил техники безопасности. При попадании их на кожу или слизистые оболочки рекомендуется промывать пораженное место большим количеством водопроводной воды. Запрещается прием пищи и воды, курение в помещении, где проводятся работы с компонентами набора.

5. Принцип метода

5.1 Бактериальный антиген, адсорбированный в лунках планшета, связывается со специфическими антителами, присутствующими в сыворотке крови, в результате чего формируется комплекса антиген-антитело. Полученный иммунный комплекс выявляется конъюгатом, фермент которого, после добавления субстрата, вызывает разложение субстрат-индикаторного раствора и образование растворимого окрашенного продукта. При этом интенсивность окраски раствора в лунке пропорциональна содержанию антител в исследуемом материале.

#### 6. Порядок применения

6.1 Для исследования в лабораторию доставляют из хозяйств индивидуальные сыворотки крови животных 0.3 – 3.0 мл. Сыворотки можно хранить при температуре 4 °C не более 3 суток или при температуре минус 20 °C в течение 5 – 50 суток.

Для постановки ИФА необходимы одно- и многоканальные автоматические микропипетки разных объемов со сменными наконечниками, мерная лабораторная посуда, одноразовые ванночки для компонентов реакции, дистиллированная вода, термостатируемый шейкер либо суховоздушный термостат, автоматический вошер (промыватель), спектрофотометр (ридер) с фильтром на 450 нм. Внимание! Использование ручной промывки не обеспечивает корректной работы набора, в связи с чем использование вошера является обязательным.

Перед началом работы планшеты и все компоненты набора выдерживают 20 – 30 минут при комнатной температуре. Неиспользованные реагенты убирают в холодильник (2 – 8 °C) сразу же после проведения исследования.

6.2 Приготовление рабочих растворов реагентов:

ФСБ-Т – концентрированный раствор буфера (флакон № 1) разводят в 25 раз дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Для этого содержимое одного флакона концентрата (26 мл) переносят в мерную колбу и доводят объём до 650 мл дистиллированной водой. Если в концентрате присутствуют кристаллы, то его перед разведением нагревают и тщательно взбалтывают. В случае использования одного или нескольких стрипов планшета в чистый флакон отобрать необходимое для данного исследования количество составных частей ФСБ-Т в соответствии с таблицей:

| Составные части |  | Количество используемых стрипов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем, мл | Концентрат ФСБ-Т, мл | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
|  | Вода дистиллированная, мл | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 624 |

Допускается хранить неиспользованный рабочий раствор ФСБ-Т в течение 5 суток в холодильнике (2 – 8 °C).

Все остальные компоненты набора готовы к употреблению.

6.3 Внимание! Окисляющие агенты, ионы металлов, моющие средства на посуде могут разлагать ТМБ. Во избежание ложных результатов необходимо тщательно отмывать посуду раствором кислоты серной 1 моль/л или кислоты соляной 1 моль/л с последующей отмывкой водой дистиллированной.

7. Проведение анализа

7.1 Внимание: перед проведением исследования необходимо в пробирках сделать предварительное разведение исследуемых сывороток в изотоническом растворе хлорида натрия до следующих значений: 1:32 для овец, свиней и коз; 1:64 для крупного рогатого скота, лошадей; 1:8 для кроликов, ориентируясь на таблицу:

| Составные части |  | Животные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Овцы, свиньи, козы | КРС | Кролики |
| Объем, мкл | Изотонический раствор хлорида натрия | 3100 | 6300 | 700 |
|  | Исследуемая сыворотка | 100 | 100 | 100 |

7.2 Для исследования сывороток крови в ИФА отбирают необходимое количество стрипов, нумеруют их в соответствии с описью исследуемых проб водостойким маркером из-за возможного выпадения из рамки-держателя во время тестирования. Оставшиеся стрипы хранят в полиэтиленовом пакете с влагопоглотителем, при температуре 40 С.

Для внесения контрольных сывороток можно использовать любые лунки планшета. Для этого в лунку внести по 100 мкл К+ (флакон № 4), в две другие лунки планшета – по 100 мкл К- (флакон №5). В остальные лунки планшета внести по 80 мкл РБР-С (флакон №2). При постановке ИФА на одном стрипе допускается использовать для К- и К+ - по одной лунке.

В остальные лунки планшета с РБР-С внести по 20 мкл предварительно разведенных исследуемых сывороток (см.п.7.1). Раствор перемешать пять раз пипетированием не касаясь дна лунки. Конечный титр сывороток в лунках будет иметь следующие значения: 1:160 для овец, свиней и коз; 1:320 для крупного рогатого скота, лошадей; 1:40 для кроликов.

После внесения проб сывороток, планшет помещают в термостатируемый шейкер и инкубируют 30 мин при 37 °C (допускается использование лабораторного суховоздушного термостата). После инкубации планшет помещают в автоматический вошер и производят промывку рабочим раствором ФСБ-Т не менее 4-х циклов. Во время обработки большого количества планшетов можно оставлять их с промывочным раствором до 20 минут. Затем планшет подсушивают постукиванием по сложенной в несколько слоев фильтровальной бумаге. Во все используемые лунки планшета вносят по 100 мкл раствора конъюгата (флакон № 3); планшет помещают в пластиковый пакет или накрывают крышкой и выдерживают 30 мин при 37 °C.

После повторной инкубации планшет помещают в автоматический вошер и производят промывку рабочим раствором ФСБ-Т не менее 10 циклов. Внимание! Данная операция является критической. Недостаточная отмывка приведет к появлению ложноположительных результатов анализа.

После промывки во все используемые лунки планшета вносят по 100 мкл раствора ТМБ-субстрата (флакон № 6) и выдерживают 30 минут при 37 °C в темноте. По истечению указанного времени реакцию останавливают добавлением в каждую используемую лунку по 50 мкл стоп-раствора (флакон № 7).

7.2 Оценка результатов реакции:

Результаты ИФА регистрируют на спектрофотометре. Оптическую плотность (ОП) измеряют в двухволновом режиме 450 нм. относительно 630 нм. Нулевой уровень («бланк») задают по воздуху. Допускается использование одноволнового режима измерения. В таком случае оптическую плотность измеряют при длине волны 450 нм. Внимание! При использовании одноволнового режима возможно завышение значений оптической плотности.

Результаты учитывают только в том случае, если в лунках с К- среднее значение ОП отрицательного контроля (ОПК-) не более 0.3, а разница средних значений между оптической плотностью положительного контроля (ОПК+) и  оптической плотностью отрицательного контроля (ОПК) превышает 0.35.

Внимание: при превышении ОПК- значения 0,3 следует обратить внимание на тщательность проведения стадий отмывки.

8. Интерпретация результатов анализа

Данная интерпретация результатов анализа разработана на основании Методических рекомендаций по лабораторной диагностике листериоза животных и людей (утв. Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР 4 сентября 1986 г. и 13 февраля 1987 г.), п.8, пп 8.1.5.2, где указано, что реакция признается положительной при обнаружении агглютинации с оценкой не менее чем на два креста в разведениях сыворотки 1:160 для овец, свиней и коз; 1:320 для крупного рогатого скота, лошадей; 1:40 для кроликов.

8.1 Если значение оптической плотности исследуемого образца меньше 0,3 -результат анализа считается отрицательным.

8.2 Если значение оптической плотности исследуемого образца превышает 0,3 - результат анализа считается положительным.

Организация - разработчик: ООО НПФ «Сиббиотест», ИЭВСиДВ СФНЦА РАН.

Организация - изготовитель: СИБИТЕК ООО.